### 附件

### 报价单

项目名称：呼气分析仪耗材采购及配套设备租赁

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 医疗器械注册证/备案号 | 数量 | 单位 | 投标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 |  |  |  | 1800 | 人份 |  |
| 2 | 呼气分析仪 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 投标报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

投标人全称      （盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日      期              ：

法定代表人授权书

温州市中西医结合医院：

（供应商全称）法定代表人          授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的           （项目名称）的活动，全权代表我方处理活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

身份证复印件粘贴处：

供应商代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

承诺函

致温州市中西医结合医院：

本单位              （供应商名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目不允许联合体参加;

（八）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至比选/比价申请文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、我单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录，也无接受国家各级部门行政处罚的情况。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

。

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人或委托代理人:（签字或盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

- 投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：投标截止时间前1周内。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

#### 技术参数偏离表

#### 项目名称：呼气分析仪耗材采购及配套设备租赁

| 序号 | 招标要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |
| 1 | 用于检测呼出气中NO和CO气体的浓度，可检测FeNO50、FeNO200，FnNO,FeCO等指标； |  |  |
| 2 | 仪器在线直接采样。 |  |  |
| 3 | 检测需要的有效分析气体量：≤30 毫升。 |  |  |
| 4 | 采样过滤：吸入过滤器可过滤NO等有害气体与细菌病毒等微生物，严防交叉感染；呼出过滤器可严防细菌病毒等微生物进入体内。 |  |  |
| 5 | 呼气流速：口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速 10ml/s。 |  |  |
| ★6 | 测量范围： 呼气NO:0ppb~3000ppb; 呼气CO:0ppm~250ppm。 |  |  |
| 7 | 人体呼出气中其他气体成分对NO浓度测试干扰程度＜3ppb。 |  |  |
| 8 | 重复性：相对偏差CV应在10％内； |  |  |
| ★9 | 准确性(与标准配气的比较): 呼气NO:±3ppb或±10%,两者取较大值； 呼气CO:±0.5ppm或±10%,两者取较大值； |  |  |
| 10 | NO呼气时间：成人模式≤10秒，儿童模式≤6秒。 CO呼气时间：憋气15秒；呼至呼气末。 |  |  |
| 11 | 检测时间：≤90秒 |  |  |
| ★12 | 仪器有两种及以上种校准方法：可通过标准气和呼出气检验校准，可按模拟的人体呼出气进行校准等，保证仪器的质控需求。 |  |  |
| ★13 | 仪器配备电脑PC测试软件，可生成报告并可查询调用历史数据及报告。 |  |  |
| 14 | 内置电源，断电后仍可工作。 |  |  |
| 二 | 培训、安装及验收 |  |  |
| 1 | 培训：中标人应对招标人的维修人员和使用人员进行培训并承担所有费用。 |  |  |
| 2 | 投标人在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供招标人参考。 |  |  |
| 3 | 安装完成时间：合同签订后接医院通知后 1 周内，设备需到达招标人指定位置，要求中标人及安装人员会同招标人共同参与设备验收。设备安装调试后，中标人负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 如超出期限，中标人对因此给招标人造成损失的进行相应赔偿。 |  |  |
| 4 | 安装地点：招标人指定位置。 |  |  |
| 5 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。随机提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |  |
| 6 | 安装费用：安装过程中发生的费用由中标人负责。中标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |  |
| 7 | 合作期间，租赁设备保修、保养由中标方负责，使用部门报修后，中标人必须即时响应，4小时内维修解决问题，如果不能按要求解决的应提供备用机器。 |  |  |
| 8 | 技术支持：中标人应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。每年至少提供一次的仪器原厂校准服务并出具报告，费用含在投标价格中。 |  |  |
| 9 | 提供的产品需符合相关质量标准，如因外包装破损、产品本身质量问题需无条件退货或换货。 |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |
| ▲1 | 合同期内：耗材供货价如高于同期温州其他市级及以下医院相同产品的采购价格，则供货价格调整到温州其他市级及以下医院相同产品的采购价格，且该耗材采购须经过省阳光采购平台进行采购。若该耗材纳入省或市集中招标采购目录，本合同品牌耗材未能中标，则合同期自动终止。如中标，则按集中招标的中标价格与采购方式执行。合同期内，如遇政策性收费标准下调，相关联耗材价格须按收费标准调整同比例下调。 |  |  |
| 2 | 投标时提供耗材的浙江省药械采购平台的产品列表界面截图，投标人具备试剂配送资格，合同期内进行网上阳光采购。 |  |  |
| 3 | 交货期：设备在合同签订后接医院通知后 1 周内到货，1个月完成安装调试并通过验收。耗材在接到甲方通知后，应在3个工作日内将相应耗材（试剂）按甲方要求的数量及时送达甲方指定的地点。（耗材（试剂）剩余有效期为6个月以上）。 |  |  |
| ▲4 | 供应商提供给医院所有设备必须为全新的，供应商提供给医院所有耗材必须为原厂包装完整、未使用过的耗材。 |  |  |
| ▲5 | 中标人合同签订后不得对医院订货量提出任何要求。 |  |  |
| 6 | 付款方式： 耗材按实际使用量结算，以实际供货量乘以对应的各项单价作为结算金额,每月结算一次。招标人在收到发票后3个月内付清。 设备租赁费在合作期满后1个月内按实际租赁月份及台数支付。 |  |  |
| 7 | 保密：招投标及合同中凡涉及招标人项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日   期：

#### 详细供货清单说明一览表

项目名称：   呼气分析仪耗材采购及配套设备租赁

| 序号 | 设备名称/规格型号（与注册证一致） | 货物注册证名称 | 规格及技术参数 | 原产地 （生产厂家/品牌） | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日   期：

#### 备品、易损件、备件、专用工具清单

项目名称：呼气分析仪耗材采购及配套设备租赁

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日    期：